Техническое задание

на поставку Автомобиля для передвижной электролаборатории (1 ед.)

Электролаборатория предназначена для проведения профилактических и диагностических работ по испытанию оборудования подстанций, кабельных линий (в том числе с изоляцией из сшитого полиэтилена), прожига дефектной изоляции кабельных линий, предварительного и точного определения мест повреждений кабельных линий.

Поставка Товара от Поставщика к Заказчику осуществляется силами и за счёт Поставщика в течение 65 (шестьдесят пять) рабочих дней с момента заключения контракта.

Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика

Поставка Товара осуществляется по адресу: - Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35.

| Наименование оборудования |  | Технические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Базовый автомобиль |  |  |  |
| Газель NEXT (3,5т., 4х2, длинная база, высокая крыша, бензиновый двигатель) |  |  |  |
| 2. Оборудование кузова |  |  |  |
| Кузов: цельнометаллический фургон разделен на два функциональных отсека несущей перегородкой: операторский и высоковольтный. Внутренняя обшивка отсеков высококачественный негорючий и стойкий к агрессивным средам тепло, шумоизолирующий пластик. Пол – утеплённый, пропитанная огнеупорным составом влагостойкая фанера 20 мм, внешнее покрытие – износостойкий автолинолеум. Перегородка оснащена окном для обзора высоковольтного отсека. Отопление отсеков – при помощи автономного отопителя. Кондиционер отсека оператора – опционально. В отсеке оператора расположены: - Пульт управления оборудованием лаборатории; - Сиденье-рундук, для перевозки и хранения дополнительного переносного оборудования или места для перевозки персонала (по согласованию); - Тумба для размещения приборов. - В высоковольтном отсеке расположены: - Высоковольтное оборудование; - Блоки кабельных барабанов. Все силовое оборудование в ЭТЛ располагается в высоковольтном отсеке и гальванически развязано с системой управления, что исключает опасность поражения персонала электрическим током. |  |  |  |
| 3. Выполняемые задачи |  |  |  |
| Основное оборудование, смонтированное на борту ЭТЛ, выполняет следующие функции: - Испытание повышенным переменным напряжением (до50кВ); - Испытание повышенным выпрямленным напряжением (до70кВ); - Испытание повышенным переменным напряжением СНЧ; - Прожиг кабельной линии; - Дожиг кабельной линии; - Определение места повреждения кабеля акустическим способом. Дополнительное оборудование, входящее в комплект поставки, обеспечивает возможность: - определениярасстояниядоместаповреждениякабеляследующимиметодами: - рефлектометрическим методом, - импульсно-дуговым методом, - методом колебательного разряда. - Определения места повреждения кабельной линии индуктивным способом; - Испытание электротехнических объектов на низком напряжении. |  |  |  |
| 4. Основное оборудование ЭТЛ |  |  |  |
| Система управления лаборатории «СУРА» Представляет собой программно-аппаратный микропроцессорный комплекс, выполненный на базе стандартной 19” приборной стойки с набором легко заменяемых стандартных блоков. С помощью системы управления «СУРА» осуществляется автоматический контроль и управление системой высоковольтных переключателей, испытательной установки, прожигающего блока, акустического блока, а также организация подключения и размещения дополнительных приборов и устройств и аварийное срабатывание устройств защиты и сигнализации. В зависимости от выполняемых ЭТЛ задач система управления комплектуется следующими блоками: - Вводной блок в комплекте с источником бесперебойного питания (организация питания пульта управления и силового оборудования ЭТЛ с видимым разрывом питающей сети); - Блок управления высоковольтными испытаниями; - блок управления прожигающей/акустической установкой; - блок низковольтных измерений; - блок контроля заземления. Система управления лабораторией «СУРА» имеет дружественный интуитивно понятный интерфейс, наглядно показывает состояние измерительной системы с помощью световых и текстовых подсказок на индикаторах блоков управления. Опционально существует возможность подключения персонального/переносного/встраиваемого компьютера для управления испытаниями и автоматического протоколирования результатов измерений. Блоки управления высоковольтной установкой и прожигающей/акустической установками имеют по два стрелочных (для визуализации характера процессов во время испытаний) и по двацифровыхиндикатора(дляобеспеченияметрологическойточностииудобствасчитывания)отображающих результаты испытаний и задающие значения испытательных напряжения и тока. Каждый блок управления оснащён кнопками переключений, цветным графическим дисплеем для отображения выбранных параметров режима, энкодером для регулировки параметров установок внутри режима. Для обеспечения электробезопасности персонала и лаборатории система управления оснащена источником бесперебойного питания, обеспечивающим корректное завершение работы электролаборатории при нештатном отключении внешней сети. Система управления контролирует состояние дверей высоковольтного отсека, состояние заземления и наличие напряжения на корпусе а/м. При открытии дверей, отсутствии заземления, наличии напряжения на корпусе а/м автоматически выключается высокое напряжение, выводы испытательных установок и объект испытаний заземляются, блокируются органы управления. Преимущества: - компактность - - системауправлениязанимаетминимумполезногопространстваоператорскогоотсека, и не ограничивает обзор высоковольтного; - ремонтопригодность - - выход из строя одного из блоков управления не приводит к невозможности использовать лабораторию в остальных режимах испытаний и измерений. Конструкция пульта обеспечивает быстрое и лёгкое отключение блоков от силового оборудования, что обеспечивает возможность замены несправных блоков силами собственного персонала Заказчика без проведения дополнительных настроек и регулировок; - Универсальность –дополнительные блоки с легкостью устанавливаются в приборную стойку при необходимости расширения функционального назначения ЭТЛ или дооснащения дополнительными приборами. Универсальные блоки управления высоковольтными испытаниями/прожигающей установкой/акустической установкой одинаковы для всей линейки оборудования, требуется только смена ПО. |  |  |  |
| Блок высоковольтных переключателей | Блок высоковольтных переключателей. Предназначендляавтоматическойорганизациикоммутациирежимовработыэлектролаборатории. При выборе каждого из режимов система управления «СУРА» автоматически, без применения ручных механических переключателей собирает высоковольтную схему. Коммутаторы изготовлены с воздушной барьерной изоляцией, легкодоступны для профилактического осмотра и проведения технического обслуживания. Схема коммутации и управления «СУРА» обеспечивает контроль над состоянием заземления ЭТЛ, и в случае нарушения заземления автоматически отключает оборудование с обязательным опусканием заземлителей. |  |  |
| Блок высоковольтных испытаний АИСТ-50/70. | Трансформатор с масляной изоляцией. Максимальное переменное испытательное напряжение – 50 кВ. Максимальное выпрямленное испытательное напряжение – 70 кВ. Максимальный переменный рабочий ток – 50 мА. Максимальный выпрямленный рабочий ток–25мА. |  |  |
| Блок прожига БП-30Д (с функцией дожига). | Предназначен для прожига дефектной изоляци и силовых кабелей с целью снижения переходного сопротивления в месте дефекта до величины, позволяющей применять методы точного определения места повреждения. Блок прожига и дожига обеспечивает: 1.Максимальное выходное выпрямленное напряжение в режиме холостого хода(Х.Х.) по ступеням, кВ:30/8,0/2,0/0,2 2. Максимальный выходной выпрямленный ток КЗ в режиме прожига: 45 А 3.МаксимальныйвыходнойвыпрямленныйтокКЗврежимедожига: 250А Напряжение и ток прожига имеют ступенчатую регулировку, плавную в пределах каждой ступени. Обеспечена неразрывность дуги при переключении ступеней. Для обеспечения малых пульсаций блок прожига собран по 3-хфазной схеме с электронным преобразователем частоты 800Гц, при этом питание лаборатории осуществляется от однофазной сети 220В. Время работы установки прожига – не ограничено. Прожигающая установка имеет меньшее, нежели прочие установки число ступеней в связи с обеспеченной неразрывностью дуги при переключении и плавной регулировкой напряжения внутри каждой ступени. |  |  |
| Блок акустический – БА Адаптер дуги ИДМ-20 блока акустики БА: импульсно-дуговой метод (англ. Arc Reflection Method (ARM)) | Предназначен для точного определения места повреждения (ОМП) кабельной линии акустическим методом. Обеспечивает следующие параметры: - Максимальное выходное напряжение импульса: 5кВ/ 10 кВ / 20 кВ; - Максимальное выходное напряжение импульса по ступеням: 5/10/20 кВ; - номинальная запасённая энергия в импульсе:4000 Дж; - питание акустического блока: от блока прожига БП-30. Управление акустическим блоком обеспечивает плавную регулировку напряжения импульса, а также, регулировку частоты следования импульсов из дискретного ряда значений: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 25, 50 с. |  |  |
| Адаптер дуги ИДМ - 20 блока акустики БА: Импульсно –дуговой метод (англ. Arc Reflection Method (ARM)) | Предназначен для определения расстояния до места повреждения кабеля импульсно-дуговым методом (совместно с рефлектометром, поддерживающим указанную функцию), а также точного определения места повреждения кабеля акустическим методом |  |  |
| Метод колебательного разряда: по току (англ. Impulse Current Method — ICE) – устройство УПТ; по напряжению (англ. DECAY travel ling wave method) –устройствоУС-70. | Реализациябеспрожиговыхметодовопределенияпредварительногорасстояниядоместаповреждения: -при испытании повышенным выпрямленным напряжением методом колебательного разряда с развязкой по напряжению –устройство УС-70; При акустических испытаниях методом колебательного разряда с развязкой по току– устройство УПТ(опционально) |  |  |
| Панель низковольтных подключений | Предназначена для оперативного подключения к выходному экранированному кабелю лаборатории дополнительных приборов–мегаомметра, рефлектометра (в режимах импульсной рефлектометрии, импульсно-дуговом методе и методе колебательного разряда при наличии соответствующих присоединительных устройств). |  |  |
| Трехфазный блок низковольтных измерений | Предназначен для оперативного подключения при проведении низковольтных измерений (коэффициента трансформации, сопротивления короткого замыкания, тока холостого хода и тока короткого замыкания) дополнительных приборов. Для проведения низковольтных испытаний мощных трансформаторов блок БНИ комплектуется трехфазным лабораторным автотрансформатором имеющим электропривод и обеспечивает проведение измерений плавнорегулируемым напряжением 0-380В, током до 40А по каждой фазе (в зависимости от требований Заказчика). Стандартная комплектация включает трехфазный автотрансформатор мощностью 6кВА(380В, 8А). |  |  |
| 5. Дополнительное оборудование ЭТЛ |  |  |  |
| Аппарат испытательный высоковольтный АИСТ СНЧ 36 | Аппарат предназначен для испытания электрической прочности изоляции силовых кабелей высоким напряжением сверхнизкой частоты (0.1 Гц). Аппарат обеспечивает следующие параметры: -переменное напряжение сверхнизкой частоты (синусоидальная форма): от 2кВ до 36кВ; - частота выходного напряжения СНЧ: от 0.1 Гц до0.01Гц; - выпрямленное напряжение: от 2 до 36кВ; - ручной и автоматический режимы работы; - цифровое и аналоговое представление результатов испытаний. Высоковольтные установки серии АИСТ включены в реестр средств измерений РФ за номером 64708-16. Межповерочный интервал – 2года. Количество – 1 шт. |  |  |
| 6. .Дополнительная комплектация, приборы, оборудование |  |  |  |
| Наименование | Количество |  |  |
| Мегаомметр М4122U с заводской поверкой в комплектации завода-изготовителя | 1 шт. |  |  |
| УказательнапряженияFLUKET110 | 1 шт. |  |  |
| Рефлектометр «Рейс-305» с заводской поверкой в комплектации завода-изготовителя | 1 шт. |  |  |
| Измеритель параметров силовых трансформаторов К540 – 3 с заводской поверкой в комплектации завода-изготовителя | 1 шт. |  |  |
| Кабелетрассодефектоискатель Атлет ТЭК-127АНЭ | 1 шт. |  |  |
| Измеритель сопротивления петли фаза-нуль, фаза-фаза ИФН-300 с заводской поверкой в комплектации завода-изготовителя | 1 шт. |  |  |
| Измеритель параметров электроизоляции MIC- 10k1 Sonel с заводской поверкой в комплектации завода-изготовителя | 1 шт. |  |  |
| ИС-20/1 — измеритель сопротивления заземления (с метрологической поверкой) + комплект штырей заземления из нержавеющей стали, длина1м, с сумкой, 4шт. +РАПМ.685442.003 —кабель красный, длиной 40м, на катушке + РАПМ.685442.003-01 — кабель синий, длиной 40 м, на катушке. | 1 шт. |  |  |
| Указатель высокого напряжения (до 10 кВ) УВНУ-2М/1 | 1 шт. |  |  |
| PITE-3561-1500A-анализатор качества электроэнергии, токовые клещи 1500А (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Приемник «ПОИСК-2016» | 1 шт. |  |  |
| Генератор звуковой частоты ГЗЧ-2500 | 1шт. |  |  |
| Вольтметр универсальный ПрофКиП В7-61М (с метрологической поверкой) | 1шт. |  |  |
| Микроомметр ИКС-200А (с метрологической поверкой) | 1 шт. |  |  |
| Тепловизор testo876 комплект (с метрологической поверкой), (с дополнительной комплектацией: 1. телеобъектив 9°x7°, 2. защитный фильтр объектива, 3. дополнительный элемент питания (аккумулятор Li-ion), 4. зарядное устройство, 5. солнцезащитная бленда. | 1 шт. |  |  |
| САТУРН-М1 — устройство для проверки автоматических выключателей (до 12 кА), (с метрологической поверкой), с дополнительной комплектацией: - НТ-12—нагрузочный трансформатор. - ЛАТР2.5 — автотрансформатор - ТМ-0,66Р-5 — трансформаторный датчик тока. - СР — резистор согласующий. - БПВА.305621.003 —комплект соединительных проводов №3 для устройств Сатурн-Ми Сатурн-М1 6. БПВА.305621.002 —комплект соединительных проводов №2 для устройств Сатурн-Ми Сатурн-М1 7. БПВА.305621.001 —комплект соединительных проводов №1 для устройств Сатурн-Ми Сатурн-М1 | 1 шт. |  |  |
| АИМ-90А –аппарат испытания масла автоматический (с дополнительной комплектацией ELCHROM-G,100 мл.–пробоотборник трансформаторного масла), (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Измеритель параметров электробезопасности электроустановок Metrel MI3102 HSE (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Измеритель влажности Testo605-H1 (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Измеритель температуры и давленияTesto405 (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| 7. Внешняя коммутация ЭТЛ |  |  |  |
| Блоки кабельных барабанов | Кабельные барабаны: - с высоковольтным проводом для испытания постоянным напряжением, прожига и акустических испытаний – 30метров; - с высоковольтным проводом для испытания переменным напряжением– 30метров; - с проводом для низковольтных измерений–30метров; - с проводом для дожига (250А)– 2х30метров; - с проводом защитного заземления – 30 метров; - с проводом рабочего заземления –30метров; - с проводом контрольного заземления –30метров; - с проводом подключения внешней сети–30метров. |  |  |
| Питание лаборатории | Питание лаборатории в режимах высоковольтных испытаний, прожиг, акустика и измерения диэлектрических потерь осуществляется от однофазной сети220В, 50 Гц. В режиме низковольтных трехфазных измерений от трехфазной сети 380В, 50Гц. |  |  |
| 8. Автономное электропитание ЭТЛ |  |  |  |
| Автономный бензиновый генератор 7 кВА | Предназначен для электропитания блоков лаборатории. Съемное или стационарное исполнение (зависит от комплектации ЭТЛ и отдельно оговаривается с Заказчиком) Варианты стационарного размещения–в изолированном отсеке высоковольтного отсека грузового автомобиля с отводом выхлопных газов /в высоковольтном отсеке цельнометаллического фургона с отводом выхлопных газов. |  |  |
| 9. Дополнительно |  |  |  |
| Средства защиты | В соответствии с Приложением 8 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках): - Указатель напряжения до и выше1000 В – 1шт. на каждый класс напряжения; - Изолирующая штанга (оперативная) – 1 шт. на каждый класс напряжения; - Диэлектрические перчатки – 2пары; - Диэлектрические боты – 2 пара; - Комплект плакатов безопасности – 1комплект; - Переходник питания розетка-крокодил – 1шт - Диэлектрический ковер – 1 шт. - Защитные каски оранжевые – 2шт. |  |  |
| Комплект эксплуатационной документации на лабораторию | Руководство по эксплуатации лаборатории; Метрологический аттестат; Комплект документов для регистрации лаборатории в органах ГИБДД. |  |  |
| 10. Запасное оборудование к ЭТЛ |  |  |  |
| Наименование | Количество |  |  |
| MRP-201 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Лазерный дальномер BOSCH GLM 80 Professional80 м | 1 шт. |  |  |
| Трассоискатель «Универсал-911М7» (500Вт) с дополнительной комплектацией: 1. Выносной или контактный геомикрофон (акустический датчик) с частотным диапазоном 20-60 Гц для полиэтиленовых газопроводов с магнитной антенной. Магнитная антенна (для определения импульсов генератора акустики в составе электротехнической лаборатории). Геомикрофон предназначен для: - поиска мест повреждений кабелей акустическим методом в составе электротехнической лаборатории; - поиска мест утечки в трубопроводах с жидкостями на водопроводах, нефтепроводах, продуктопроводах; - поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода акустическим методом (с помощью внешних механических ударов по стояку газопровода); - поиска мест утечки газопроводов среднего и высокого давления. 2. Рамка генератора-индуктор (длябесконтактногоспособапередачисигналагенераторанакоммуникации). 3. Накладная рамка НР-08 (для уточнения места повреждения при однофазных замыканиях в бронированных кабелях в наземном положении) и поиска мест повреждений в кабелях для теплых полов. 4. Дюралюминиевые штанги в комплекте с магнитной антенной, штырь-иглой (для контактного-штыревого метода) и электрической антенной (для бесконтактного определения мест нарушения изоляции кабеля и мест дефектов изоляции трубопроводов). 5. Рамка со штырями для водных переходов (для поиска мест дефектов изоляции на воде с лодки). 6. Генератор «УДАР» для поиска трассы прокладки полиэтиленового газопровода. Производит механические удары по стояк у газопровода с частотой 1 раз в секунду. Кронштейн позволяет установку на газопроводах диаметром от 32 до 160мм. 7. Токовые клещи-мультиметр. Подключаются на вход приемника. Применяются для отыскания кабеля в пучке кабелей. Мультиметром можно измерить U,IиR.) | 1 шт. |  |  |
| Курвиметр дорожный BOSCHGWM32 | 1 шт. |  |  |
| АКЭ-824 анализатор качества электроэнергии (с метрологической поверкой) | 1 шт. |  |  |
| Контактор КМИ-2251025А230В/АС - 31НО IEK | 2 шт. |  |  |
| Контактор КМИ-2321032А230В/АС-3 1НО IEK | 2 шт. |  |  |
| Контактор КМИ-3401240А230В/АС-31НО 1НЗ IEK | 2 шт. |  |  |
| Рефлектометр высоковольтный осциллографический «ИСКРА-4» | 1 шт. |  |  |
| Микроомметр Metrel MI3242 (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| МИКО-8МА (с метрологической поверкой) и с комплектом дополнительных проводов: 1) СКБ041.19.00.000 2) СКБ041.18.00.000 3) СКБ041.21.00.000 4) СКБ041.23.00.000 | 1 шт. |  |  |
| Schneider Electric Домовой АД 63 Дифференциальный автомат 1P+N1 6А 30mA | 3 шт. |  |  |
| Рефлектометр-мостРИ-10М2«СТРИЖ» (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |
| Искатель витковых замыканий ИВЗ-2010 (с метрологической поверкой). | 1 шт. |  |  |